## Sheet1
附件2
徐州市中心医院2026年第三批公开遴选医用耗材项目（二次挂网）
序号 | 申请科室 | 申请医用耗材名称 | 产品要求 | 备注 | 限价
2026301 | 皮肤科/整形美容科 | 含利多卡因注射用透明质酸钠溶液 | 该产品有国家三类械字号认证，有医保编码，自带利多卡因，适用于面部真皮浅层注射。 | 不足三家，二次挂网 | 361
2026305 | 重症医学科二区/呼吸监护室 | 一次性使用吸痰包 | 1.配合可弯曲支气管镜，用于肺泡灌洗操作中无菌、密闭、负压回收肺泡灌洗液（BALF），满足病原学、细胞学、分子检测等标本采集。 2.一次性无菌使用。 3.由标准支气管镜接口、三通 / 切换阀、密闭收集瓶、负压连接管、防倒流装置、密封盖组成;整体为密闭式设计，杜绝标本泄漏与交叉污染。 4.收集瓶标称容量：≥70mL（常用 50–70mL），满足单次灌洗回收量需求。 5.前端接口：兼容各品牌常规可弯曲支气管镜活检 / 吸引通道，负压端接口：适配医院中心负压 / 负压吸引器标准接头。 6.瓶体 / 管路：医用级聚丙烯（PP）/ 医疗级 PVC，透明可视，便于观察标本量与性状;内壁：低细胞吸附 / 硅化处理，减少细胞与蛋白黏附，保障检测准确性;生物相容性：无细胞毒性、无致敏、无刺激，符合 YY/T 0268 要求; 7.操作便捷：一键切换灌洗 / 吸引 / 密闭封存，减少操作步骤;标本保护：支持常温 / 2–8℃短期转运，适配细胞学、微生物、核酸等多项目检测;标识清晰：包装印有产品名称、规格、灭菌标识、批号、失效期、注册证号、使用。 | 不足三家，二次挂网 | 3.914
2026306 | 心内科 | 漂浮导管 | 与HemoSphere高端血流动力学监护仪配套，6腔或7腔漂浮导管。 | 不足三家，二次挂网 | 4084.05
2026307 | 眼科 | 超乳液流套件 | 产品用于眼科超声乳化手术时的抽吸、灌注液体通道。 | 不足三家，二次挂网 | 493.05
2026308 | 眼科 | 眼用全氟丙烷气体 | 眼科手术辅助用品，用于玻璃体视网膜手术中眼内填充。 | 不足三家，二次挂网 | 1330
2026311 | 血管外科/介入科 | 导引鞘系统-导引鞘 | 介入科：该产品应由带有止血阀和侧面端口的导引鞘以及在近端带有锥形端的旋锁接口的扩张器组成。采用PTFE内芯，有效减小摩擦力，聚合物外层，可顺利推进，不会损伤血管内壁。不锈钢线圈缠绕，在过弯区有非常好的抗折能力，不会损失器械有效通过的空间。头端有铂金标记，可使术者清晰判断导引鞘头端位置。型号尺寸齐全，可拆卸止血阀，使用方便，4-8F，可匹配各类手术使用。 血管外科：适用于能到达预定血管部位，可以通过大动脉覆膜支架和相关支架和球囊，一站式按压式止血阀调节阀，可顺畅输送多种器械，减少失血，亲水涂层，输送顺畅；旋转卡扣锁定，结合需要牢固，穿刺更稳定；清晰显影管身+远端Mark示标，精准定位；型号齐全，满足临床需求。 直径约14F到24F，长度≥35cm。 | 不足三家，二次挂网 | 2315.15
2026313 | 血管外科 | 标测造影导管 | 适用于外周手术中，插入血管系统，注射或输入对照介质或液体，进行血管造影，测量血管病变长度。 | 不足三家，二次挂网 | 1561.8
2026314 | 血管外科 | 人工血管 | 适用于下肢动脉，髂股动脉，内脏动脉，颈部分支动脉重建转流，直径6mm-8mm，带支撑环。 | 不足三家，二次挂网 | 10925
2026315 | 介入科 | 自膨式颅内支架 | 支架用于辅助弹簧圈栓塞治疗颅内动脉瘤。支架为自膨式，具有两根不透X线的铂铱合金丝确保沿整个支架长度及直径的可见性。支架预先装载在插入导引管內的推送导丝上。推送导丝为镍-钛形状记忆合金金属丝，覆有PTFE涂层，头端有一个铂铱合金不透射线标记。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。具有远超激光雕刻支架的血管壁顺应性;支架释放90%可回收，保证手术精准定位;具有全面的型号规格，覆盖直径小于2mm～接近7mm的病变范围，最大尺寸规格不小于5.5mmx75mm;2.5mm直径规格的支架可以通过0.17in微导管释放。 | 不足三家，二次挂网 | 23071.7
2026317 | 介入科 | 选择性导管 | 该产品供血管内选择性及超选择性插管术使用，用于诊断或治疗。该产品是由聚酰胺、304V不锈钢、聚醚酰胺弹性体材料制成，带有聚四氟乙烯亲水性涂层，头端至柔性远端有4个铂合金X线标记。产品应为可分离式头端设计，解决液体栓塞剂返流粘管造成的粘管、留管并发症，从而延长液体栓塞剂注射时间使其能充分弥散栓塞病灶，增加手术便利性和安全性;远端超柔软头端具有市面上最细的1.2F的外径规格，可进入小于1mm的远端迂曲细小血管;可兼容多种常见的液体栓塞剂，支持不同手术方案。 | 不足三家，二次挂网 | 19949.05
2026319 | 介入科 | 微导丝 | 用于引导选择性导管插入颅内分支血管，建立颅内分支血管內通路。 结构及组成:包括微导丝、导引针和扭矩器。微导丝由绕丝、远端芯丝、近端芯丝组成。涂有亲水涂层。头端形状可具有直型、J型和双角型三种。 产品特点： 1.具有远端外径为0.007in和0.008in的规格，远端血管专用导丝，具有极强的到位能力，可常规应用于动静脉畸形、动静脉瘘等复杂脑血管病。 2.具有外径为0.012in，0.014in以及0.012-0.014in渐变规格的主力工作导丝，并提供预塑型双弯这一独特设计，满足临床对于中高难度血管条件下微导丝到位性和耐久性的要求。 3.微导丝采用头端弹簧圈缠绕镍钛合金和不锈钢复合材料磨削芯丝的设计，头端柔软无创，减少血管穿孔等常见并发症风险。 | 不足三家，二次挂网 | 7220